附：包1-包5 招标参数

包1：胰岛素泵申购参数（胰岛素泵3台）

1.基础率分段：24/48段

2.基础设置步进量：0.1/0.05u

3.输注频率：2～60次/小时

4.每次最小给药量：0.05u

5.输注方式：基础率输注、临基率输注

6.储药器：不小于3ml

7.具备手动大剂量输注(智能模式/三餐模式)、方波大剂量输注

8.大剂量输注速度：可调整

9.基础快设数据库：6/24段法双数据库可选

10.基础率设置范围：0～5u临基率设置范围：速率0～200%，时间0～24小时

11.手动大剂量设置范围：a.常规设置范围0～200u; b.最大可修正范围0～85u。

12.具有大剂量向导

13.具有基础率校准

14.可预存多套基础率方案

15.具备自动复位，自动计算所装药量的装药方式

16.警示方式：阻塞、低药量、药完、低电量、就餐、测血糖、闹铃

17.操作及警示回顾：每项不小于50条

18.CPU数量：双CPU

19.输注管路接口形式：标准鲁尔接口（正反旋均可）

20.具备可拆卸更换的电池

21.防水等级：IPX8级

22.适合儿童及成人糖尿病患者

包2－1：会阴熏蒸治疗机技术参数

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

2、额定输入功率：1100W

3、外形尺寸：主机长850mm，宽750mm，高1150mm，允差±10%；台车长420mm，宽405mm，高940mm，允差±10%。

4、冲洗水温度设定：30～45℃,允差±3℃

▲5、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

▲6、臭氧水冲洗时间：1～99s，臭氧消毒功能：a.开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；b.正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。

7、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

8、清水冲洗时间：1～99s

9、烘干时间：1～99min,级差±1min

10、烘干温度：30～45℃,允差为±3℃

11、上水方式为自动，加液量：3L

▲12、熏蒸档位：档位有两种模式，“自动”模式和“手动”模式，“手动”模式下功率1-12档随时可调

▲13、具有预热保温、自动进水、防干烧、蓝牙音乐、语音提示、一键停止加热、双重温度保护、中途加药、自动控温、自动漏电保护、过载保护。

▲14、坐圈自加热功能，与熏蒸温度同步，无须电圈加热，熏蒸坐圈可分离，方便清洗消毒，有效防止交叉感染，真正的水电分离。

15、配有脚踏板、自吸颈枕，提高患者舒适度。

▲16、手自一体电动排水，无电时也可手动操作。

▲17、40μm高精度过滤，反冲洗免换滤芯技术，保证设备的平稳运行

▲18、创新式加热锅一键自清洁功能，高压强劲水流360°自旋转清洗，高温煮洗去除顽固污渍，有效减轻医护人员繁琐清洗步骤

19、智能化设计，臭氧冲洗、清水冲洗、中药熏蒸、烘干等功能一键完成，方便操作；

20、8寸液晶触控，微电脑控制，设定参数和治疗参数实时显示；

21、“臭氧冲洗、清水冲洗、中药熏蒸、烘干”4流程可独立设置；

22、配备可抽拉冲洗喷头，方便医护人员手动冲洗；

23、配有独立的控制操作台，机电分离式设计。

包2－2：骨盆臀腹康养仪产品技术参数

技术参数

- 套筒类型：3D立体设计臀腹套筒

- 套筒腔数：12腔

- 作用部位：12部位

- 压力范围：30～180mmHg,

- 工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行

- 保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒

- 间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒

- 运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB

- 压力调节：同步调节/单腔调节

- 操作方法：触屏操作

功能参数

- ※双向3D立体设计套筒，循环压力分别作用于大腿、盆底肌、骨盆、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流

- 液晶显示，感应按键操作，简单易用

- 实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等

- 充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案

- ※压力范围即可同步调节，也可单腔调节，了避免剖腹产刀口疼痛部位

- ※远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供

- 作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。

- 骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂

- 配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用

- 套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态

- ※套筒用于于盆底部位，可帮助患者学习收缩盆底肌，提升盆底肌，改善阴道松弛，使其变得紧致

- 肢体套筒均为医用级TPU材料

- 肢体套筒均为圆周压力设计

- 主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能

- 超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

包3 富血小板血浆PRP-6技术参数

- 主要技术参数

  - 工作条件：地面应为坚实平整的混凝土地板,无震动源，离心机适宜在衡温（22℃左右）条件下工作,避免放置于热源附近。

  - *2个固定专用程序，一键启动

  - ✽10ml专用适配器，国家实用新型发明专利

1.3 外形尺寸：560×460×360mm(L×W×H)

1.4 驱动方式：直接驱动

1.5 最高转速：5500r/min

1.5 总功率：≤0.75kw

1.6 最大相对离心力：5470xg

1.7 电源：Ac220V 50Hz 10A

1.8 最大容量：8×10ml

1.9 ✽智能化减震降噪系统，整机噪声：≤55dB(A)

1.10 转速精度：±20r/min

1.11 净重：40kg

1.12 温度设定范围：常温

1.13 最短升/降速时间：可任意设定升降速时间

1.14 门锁类型：电子门锁，运行安全可靠

1.15 定时范围：0～60h

h1.16 离心腔直径：380mm

1.17 电机：交流变频电机

1.18 显示屏：彩屏，转速、时间液晶显示。

1.19 腔内相对温升：≤4℃

- 功能特点

2.1两次离心程序皆为一键启动，无需调节参数，方便快捷；

2.2▲离心过程全封闭，有效避免转移和离心过程中与外界接触造成污染；

2.3▲根据需求可同时提取1-8人治疗用PRP，提高临床工作效率。

2.4▲自带紫外线消毒功能，可对离心机腔内消毒，减少污染概率。

2.5超最高转速5500r/min时，自动停机保护.

2.6 离心采用的适配器与所需的三类耗材相匹配，无需使用高值耗材。

配置：

主机               1台

电源线			    1根

离心管架		    1个

Prp离心适配器      8个

包4  耳鼻喉医用内窥镜摄像系统

- 一、监视器

1.1显示屏：24寸LED显示屏

1.2屏幕比例：16:9

1.3*可用遥控器控制 开关机，菜单参数等减少手术室的污染

1.4点距：0.2475mm×0.2475mm

1.5最大分辨率：1920×1080

1.6色度：16.7M

1.7对比度：1500:1

1.8响应时间：5ms

1.9亮度:400cd/m2

1.10可视角度:178°（H）×178°（V）

1.11*输入信号:HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB(3G/SDI可选)

1.12输出信号:CVBS

1.13电源:AC100~240V 50/60Hz

1.14功率:50VA

二、医用内窥镜摄像系统技术参数

1、影像传感器：1/2.8寸高敏感度CMOS.

2、扫描方式：逐行扫描16：9

3、输出像素：1920（H)×1080（V）

4、★水平清晰度：≥1244线

5、信噪比：52dB

6、★摄像头IPX8级防水设计，可浸泡消毒

7、摄像头具有四个按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能

8、多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/HD-SDI

9、★前面板采用触摸无感按键设计，优于传统的薄膜开关接触式按键，完全解决了因为长时间使用按键失灵导致故障的问题

10、新一代全高清全数字图像处理算法，拥有多种ISP软件功能，可以进行手术场景选择。