采购需求及技术要求

一、基本技术规格

1.检测原理：荧光免疫干式定量法

2.处理能力：最大15个检查项目/小时

3.检测模式：常规模式、C-tip模式

4.样本类型：*全血（末梢血）、血清、血浆

5.样本量：30μL～200μL

6.反应温度：35±0.5℃

7.反应时间：* ≤12分钟/测试（因检查项目不同而异）

8.结构及组成：由光学单元、机械单元、控制单元及输出/显示单元组成

9.适用范围：与适配的基于荧光免疫层析法的特定干式试剂配套，用于人全血、血清、血浆、粪便、尿液中待测物的定量分析。

二、试剂装载识别：内置条码识别器自动对试剂条项目、批号进行扫描识别

三、检体装载识别	通过条形码扫描抢（选配）可自动扫描识别真空采血管上的条码信息

四、外部输入输出：支持 LIS/HIS系统，可通过SD卡端口进行软件升级

五、使用环境：温度15－30 ℃

六、湿度最高：70%

七、存储环境温度：-20－55℃

八、显示屏	：≥7寸800×480彩色LCD液晶触摸屏

九、打印机	：内置热敏打印机

十、电源：100-240 V AC, 50-60 Hz, 2.5-1.0A

十一、数据结果

1.患者检测结果可保存≥5,000个

2.质控测试结果可保存≥5,000个

3.试剂条批次信息可保存≥100个

4.用户ID可保存≥100个

十二、系统升级：支持通过SD卡升级系统

十三、检测项目

1.肌钙蛋白I（Tn-I）

2.肌钙蛋白I（Tn-I Plus）

3.肌钙蛋白T（Tn-T）

4.肌红蛋白（Myoglobin）

5.肌酸激酶同工酶（CK-MB）

6.N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）

7.B型钠尿肽（BNP）

8.D-二聚体（D-Dimer）

9.降钙素原（PCT）

10降钙素原（PCT Plus）

11.心梗三联（Tn-I/CK-MB/Myo）

12.可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）

十四、商务要求（交货期、培训等要求，无可不写）

（一）交货期：10个工作日。

（二）人员培训安排

现场培训（2-3天）包括基础培训、设备保养、检测操作培训。培训内容随系统安装调试一起进行，要求操作人员一起参加系统软、硬件的安装与调试。

五、售后服务：

1．自设备安装调试双方签署验收文件后，整机免费保修三年。

2、售后服务响应时间：（1）10分钟内线上视频解决。（2）24小时内到院解决。（3）72小时备品响应。

3、附售后附件配置及维修服务费用清单。